## Slide 1: Racing For Life

## Slide 2: Procedimiento para conexión LIS
Racing For Life
——FinecareTM FIA Meter Plus

## Slide 3: Configuración de PC
3
1. Primero conecte la PC y el medidor Finecar FS113
Con un cable estándar de ethernet.

## Slide 4: Configuración de PC
4
2. Establezca la dirección IP según el protocolo.
Haga clic en "iniciar-rutina-adjunto-comunicación
-red”, y luego haga doble clic en “conectividad local”. Ingrese a "estado de conectividad local".
Haga clic en "propiedades" e ingrese a "propiedades de conectividad local".

## Slide 5: Configuración de PC
5
3.Haga doble clic en "Protocolo de Internet (TCP/IP)".
Ingrese a “Propiedades del Protocolo de Internet (TCP/IP)”.

## Slide 6: Configuración de PC
6
44. ¡Establezca la dirección IP de la siguiente manera!
Dirección IP: 192.168.0.88
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada: 192.168.0.1 Haga clic en "Aceptar".

## Slide 7: Configuración de Fineare FS113
7
fs113rd
1.Click aqui
2. password “fs113rd”
3. Click aqui
1. Encienda el medidor FIA Plus y haga clic en "establecer
arriba”, ingrese la contraseña “fs113”, luego haga clic en “Sí”.

## Slide 8
8
Configuración de Fineare FS113
2.Dar click “System setting” o
“configuración del sistema “.

## Slide 9: Configuración de Fineare FS113
9
3.Confirme que Lis es 192.168.0.88,
y verifique el Lis_Port. Luego haga clic en "configuración".

## Slide 10
10
Configuración de Fineare FS113
4. Dar click “Ethernet configuration” o “configuración de ethernet”.

## Slide 11: Configuración de Fineare FS113
11
5. Confirme que "Ethernet" está encendido
y luego haga clic en "Configuración de Ethernet”.

## Slide 12: Configuración de Fineare FS113
12
6. Confirme que la configuración de IP del medidor es la siguiente:
Dirección IP: 192.168.0.3
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada: 192.168.0.1

## Slide 13
13
Encender el software de recepción de datos
7. Active el software "ReceiveFormTemp" en el escritorio de la PC.

## Slide 14: Encender el software de recepción de datos
14
Click aqui
8. Volver a la interfaz "Historial" en el medidor,
seleccione los datos necesarios y haga clic en "LIS".

## Slide 15: Encender el software de recepción de datos
15
9. Entonces los datos se pueden recibir en el
Software “ReceiveFormTemp”. O el instrumento puede probar normalmente, los resultados de la prueba se enviarán automáticamente al servidor LIS
software.
Haga clic en "guardar" para guardar los datos en forma de Excel.

## Slide 16: GRACIAS!
Racing For Life
55 22 19 78 12
http://en.wondfo.com.cn
guillermo.guillen@drpromedmexico.com.